附件3

项目1：

检验科糖化血红蛋白仪项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：用于糖化血红蛋白检测

2、数量：1台

二、产品要求：

1、准确度

测定结果的相对偏差应在±8%区间内。

- 重复性

- 检测样本浓度为4.0%-6.5%（20.2 mmoL/moL-47.5 mmoL/moL）的样本，分析仪重复测量结果变异系数CV应不大于3.0%。

- 线性

- 在生产企业声称的分析仪检测区间内，检测结果的线性相关系数r应不小于0.9900。

4、携带污染率 应不大于3.0%

5、分析仪功能 应提供中文报告，具有异常报警功能。

三、质保要求：不少于5年

四、其他要求：需要配套耗材

项目2：

检验科血流变仪项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：测量全血和血浆的粘稠度，筛查心脑血管疾病风险、辅助诊断相关疾病，并监测相关疾病的疗效和进展。

2、数量：1台

二、产品要求：

1.具有下列功能：

a）切变率应连续可调；

b）应具有显示测量区域的实时温度功能；

c）应具有使用标准粘度液进行仪器标定功能；

d）检测项目应至少包括粘度、切变率；

e）应具有数据贮存（样本数据、质控数据）和输出功能。

2.切变率显示的范围 1-200s-1

3.温度准确度、波动性

a）样本测量区的温度应在设定值士0.5℃的范围内；

b）样本测量区温度的波动不超过士0.5℃。

4.准确度：流变仪的准确度（相对偏差绝对值）应符合行标要求(YY/T1460-2016)。

5.重复性：流变仪的重复性应符合行标要求(YY/T1460-2016)。

6.样本携带污染率：流变仪的携带污染率应≤5%;

7.毛细管法信号采集方式采用自跟踪液面微分捕获技术，保证血浆结果准确性高、抗干扰性强；

8.测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本；

9.粘度测试范围：（0〜55）mPa-s;切应力范围：（0〜11000） mPa;

10.样品位≥双90孔位，全开放、可互换，适用于任意试管；

三、质保要求：不少于5年

四、其他要求：需要配套耗材

项目3：

乳房病灶旋切式活检系统项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：用于乳腺良性病灶的微创切除

2、数量：1台

二、产品要求：

1、配置要求：主机一台，脚踏开关一个，活检手柄一个，真空桶一个，过滤器一个，真空管一个，旋切针三支。

2、主要技术指标：

（1）真空负压： 23-28inHg，连续负压

（2）抽气速率：≥20L/min

（3）主机≥15 英寸触摸屏，全中文界面

（4）取样槽可在5mm-30mm 范围内无级调节

（5）具有常规模式/致密模式

（6）具有常规抽吸/强力抽吸模式

（7）系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数

（8）配备超声引导下手柄

（9）转速：≥600r/min

（10）活检针十种以上型号：外刀管直径 7G/10G/12G，有效长度 100mm/105mm/110mm/ 115mm/120mm/150mm

（11）取样槽可360°范围内任意选择取样槽开窗方向

（12）具有脚踏和手柄控制两种控制方式，脚踏可控制取样槽开关、取样槽窗口快捷调节、常规及强力抽吸模式切换。

3、质保要求：不少于3年

4、其他要求：需有配套耗材使用，一次性使用乳房旋切活检针