附件3

项目1：

核医学科SPECT/CT项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：拟采购一台检查速度更快、适应诊疗一体化需求的SPECT/CT，一方面能合理分流工作量，另一方面还能补充病人诊疗范围，扩展疾病研究方向。

- 2、数量：1台

二、产品要求：

- 1、多探头SPECT/CT扫描仪1台及工作台，用于肿瘤及脏器功能显像

- 2、固有空间分辨率FWTH≤4mm

- 3、固有能量分辨率≤10%

- 4、系统平面灵敏度≥200cpm/μCi

- 5、配置采集相适配的准直器

- 6、配置CT排数≥24排或重建层数≥32层；

- 7、满足肿瘤一体化诊断及剂量学评估，满足心脏、甲状腺、呼吸和泌尿系统功能成像软件及硬件

- 三、质保要求：不少于3年

- 四、其他要求：

- 1、配置报告系统1套，满足预约、放药管理及报告书写等功能；

- 2、配置专用图文报告打印机1台；

- 3、配置专用锝气体发生器1个；

- 4、配置质控屏蔽通风柜1个及铅污桶3个。

项目2：

骨与软组织肿瘤科超声手术系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：脊柱、四肢等涉及骨切割的骨科手术，具有超声切骨、超声磨骨功能，用于精细骨科手术。

- 2、数量：1台

- 二、产品要求：

- （1）超声骨刀工作频率≥35kHz；最大振幅≥150um；最大电功率≥130W；

- （2）超声能量档位≥10档；

- （3）液晶触摸显示屏幕≥8英寸；

- （4）至少具有连续工作和脉冲工作两种方式；

- （5）具有自动冲洗系统，流量可调节，最大流量≥80ml/min，灌注档位≥12档；

- （6）手柄和刀头分离式设计，手柄使用次数不限，刀头采用钛合金材料；

- （7）骨刀刀头种类20种以上，应包括片形、钩形、匙形、柱形和球形等，能够实现由内向外切割钻孔操作，适应不同的手术操作方式；

- （8）支持高温高压、低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌；

- （9）具有故障的自检功能，安全性能符合国家标准；

- 三、质保要求：≥3年

- 四、其他要求：配套专用耗材：超声骨刀刀头

项目3：

血液内科血液分离系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：外周血造血干细胞采集、粒细胞采集、淋巴细胞单采、外周血白血病细胞去除、血浆置换、血小板去除、红细胞置换/去除等。

- 2、数量：1台

二、产品要求：

- 1、配置要求：设备为品牌最新规格型号，血液分离系统主机1台，集成式热合钳1个，离心盘2个

- 2、主要技术指标：

- （1）最大离心机转速≥2600rpm/min，最大离心力≥1200G；

- （2）体外循环量: 最大离体血量≤300ml；

- （3）全血流速可调，最低采血流速≤10ml/min；

- （4）支持体重低至2kg，全血容量低至300ml患者治疗，支持2kg-227kg患者；

- （5）具备独立可调抗凝剂泵，采血与抗凝剂的比率可调，可调范围≥1:4～1:40；

- （6）具备抗凝剂灌注率管理系统，抗凝剂滴入量可调范围≥0.2～2.5 ml/kg/min ；

- （7）具有采血、回输压力监测、抗凝剂动态流速流量监测、空气探测器监测、离心室漏液（血）监测等功能及报警系统；

- （8）具备断电保护功能，恢复供电后保留原先参数并继续分离；

- 三、质保要求：不少于3年

- 四、其他要求：配套专用耗材

项目4：

血液内科中央监护系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：用于造血干细胞移植患者生命体征监护

- 2、数量：1套

二、产品要求：

- 1、配置要求：1套中心监护系统，10个遥测盒。

- 2、主要技术指标：

- （1）中心监护系统支持有线监护仪、无线监护仪、遥测等多元化的组网方式，后续可以升级工作站、浏览站、远程查询系统等互联互通；

- （2）中心监护系统支持ECG、SPO2、TEMP、NIBP等参数监测；

- （3）中央站液晶屏幕≥21寸，分辨率≥1280×1024；

- （4）可同时集中监护≥60个病人，单个屏幕可支持不少于16个病人的同时集中监护；

- （5）多床观察时每床支持至少5个参数、4道波形的观察；

- （6）支持≥2万个历史病人数据存储与回顾；

- （7）配备激光打印机输出病人报告；

- （8）可远程控制进行病人信息设置、解除病人、进行standby、报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等；

- （9）遥测发射盒具有彩色屏，尺寸≥1.5英寸，分辨率≥240 x 240像素；

- （10）遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形；

- （11）心电滤波模式提供监护、ST及运动模式；

- （12）配备一块可充电锂电池。

- 三、质保要求：不少于3年

项目5：

心肺功能检查室动态血压项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：24小时监测血压

2、数量：1套

二、产品要求：

1、配置要求：血压分析系统1套、记录器4个

2、主要技术指标：

（1）测量精度≤±3mmHg;

（2）测量范围包含：收缩压60-260mmHg、舒张压20-195mmHg、心率40-200bpm;

（3）支持1天以上血压监测，记录天数可通过软件进行设置;

（4）测量间隔支持多种时间间隔选择;

（5）监测仪自带体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态;

（6）液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率、电池电量等信息。

（7）支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数。

（8）支持记录血压脉搏波原始波形，分析软件可显示每组血压脉搏波形并支持二次编辑和修正。

（9）软件提供总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图、脉搏波等报告页。

（10）具有网络化功能，支持血压原始数据通过网络系统传输实现区域远程分析诊断。

三、质保要求：不少于5年

项目6：

心肺功能检查室动态心电图项目采购需求

一、项目概况：

1、用途：24小时监测心电图改变

2、数量：1套10个记录器及1套分析系统

二、产品要求：

1、配置要求：心电分析系统1套、记录器10个

2、主要技术指标：

- 中文操作界面，兼容3导/12导数据分析；

- 具有心率变异性(HRV)分析、房颤房扑自动分析、12导联ST扫描分析、T波电交替分析等功能；

- 提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，医生快速识别和分析起搏器功能；

- 具有时间散点图、Lorenz散点图、四象限散点图及差值散点图等多种反向编辑技术；

- 具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件；

- 支持动态/静态心电图检测双模式；

- 采样频率≥32000Hz；

- （8）存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置；

- （9）存储容量≥16G，可扩展至32G；

- （10）A/D精度：24位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形；

- （11）事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能；

三、质保要求：不少于5年

项目7：

药学部水平层流洁净工作台项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：主要用于普通药物、肠外营养液的配置。

- 2、数量：13台

二、产品要求：

- 1、配置要求：

- （1）尺寸：双人位1.8m（1800mm）

- （2）其他外配：PDA扫描2个、400万像素监控2个

- 2、主要技术指标：

- （1）气流模式：水平层流。

- （2）工作区洁净度：100级。

- （3）操作台面平均菌落数≤0.5CFU（0.5h）。

- （4）工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调。

- （5）工作区内部照度：≥600LX。

- （6）噪声：≤65分贝。

- （7）工作台面选用304不锈钢材质或优于此材质。

- （8）紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险。

- （9）可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。

- 三、质保要求：不少于3年

项目8：

- 感染管理科内镜微生物监测系统项目采购需求

- 一、项目概况：

- 1、用途：用于医院有内镜监测需求的科室及检验科，对各类内镜消毒效果进行有效的微生物检测，以降低感染风险。

- 2、数量：1套

- 二、产品要求：

- 1、配置要求：内镜检测取样泵1台、微生物检验仪1台、10套内镜检测取样器

- 2、主要技术指标：

- 取样泵：

- （1）高性能蠕动泵，功率≤25W，泵流量≥120ml/min（最大转速），噪音≤60dB；（2）内置集成式锂电池组，具有过充、过流、过压等多重保护。

- 微生物检验仪：

- （1）内置高性能静音隔膜液泵，功率≤25W，泵流量≥1200ml/min，噪音≤60dB；（2）高效过滤，无接触密封过滤头；

- 三、质保要求：不少于3年

- 四、其他要求：

- 配套内镜检测取样器，提供不同类型接头,如锥形、管状接头，适配开口在不同位置内镜。

项目9：

医学影像科飞利浦核磁维保项目采购需求

一、设备情况

- 设备品牌型号：飞利浦Ingenia 3.0T

- 数量：1台

- 买保年限：3年

- 二、维保要求：

- 1、保修范围：整机全保，包括磁体、线圈、工作站、配套的室内、外冷水机组、恒温恒湿空调机组及相关的管路耗材等所有部件，包括液氦的消耗补充、维修过程中的液氦的消耗，保证液氦量始终处于正常状态。包含所有涉及的人工保养服务费、配件费、临床培训、数字化远程服务等。

- 2、配件要求：保证更换备件为全新原装同型号备件，所有备件需经原厂认证合格。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

3、保修服务要求：（1）提供7*24小时维修服务热线支持，资深工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断；（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决，工程师8小时内到达现场维修；（3）确保设备开机率达到95%（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

- 4、定期维护保养：每年4次。（1）机器清洁、性能测试、参数校正及磁场校准；（2）机械和电气检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级等，定期更换保养耗材、易损部件；（6）提供原厂标准的维护保养报告。

三、其他要求：（1）具有生产厂家售后或具有生产厂家维修授权资质。（2）需包含该设备机房配套精密空调保修。

项目10：

医学影像科飞利浦CT维保项目采购需求

一、设备情况

- 设备品牌型号：飞利浦Spectral

- 数量：1台

- 买保年限：3年

- 二、维保要求：

- 1、保修范围：整机全保，包含球管、探测器、高压油箱及影像后处理工作站等； 保障相关设备所有备件免费更换。

2、配件要求：保证更换备件为全新原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

- 3、保修服务要求：

（1）提供7*24小时维修服务热线支持，资深工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断；

（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决，工程师8小时内到达现场维修；

（3）确保设备开机率达到95%（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

- 4、定期维护保养：每年提供4次定期维护保养

（1）机器清洁、性能测试及校准；（2）机械和电气检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级；（6）定期更换保养耗材。

三、其他要求：生产厂家售后或具有生产厂家维修授权资质的企业。

项目11：

医学影像科达影乳腺机维保项目采购需求

一、设备情况

- 设备品牌型号：达影DART-DM-3D

- 数量：1台

- 买保年限：3年

- 二、维保要求：

- 1、保修范围：DART-DM-3D整机保修，包含球管、平板探测器等；保障相关设备所有备件免费更换。

2、配件要求：保证更换备件为全新原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。

- 3、保修服务要求：

（1）提供7*24小时维修服务热线支持，资深工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断；

（2）接到报修电话后1小时内响应，如电话支持服务无法解决，工程师8小时内到达现场维修；

（3）确保设备开机率达到95%（按一年365个日历天计算），否则保修期按停机天数的3倍顺延。

- 4、定期维护保养：每年提供4次定期维护保养

（1）机器清洁、性能测试及校准；（2）机械和电气检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级；（6）定期更换保养耗材。

三、其他要求：生产厂家售后或具有生产厂家维修授权资质的企业。